## 1.Intervallo e linearità
Foglio di calcolo per la validazione e verifica di un metodo analitico quantitativo
mediante HPLC-MS in medicina di laboratorio
Intervallo di misura e linearità
OPERATORE
MATERIALE
Unità di misura:
[5 empty] | LLOQ | CAL1 | CAL2 | CAL3 | CAL4 | CAL5 | CAL6 | CAL7 | CAL8
Concentrazione NOMINALE del calibratore
|  | EQUAZIONE RETTA | [11 empty] | % INACCURATEZZA CALIBRATORI
| DATA | PENDENZA (m) | INTERCETTA (q) | R2 | Concentrazione RETRACALCOLATA del calibratore | [8 empty] | LLOQ | CAL1 | CAL2 | CAL3 | CAL4 | CAL5 | CAL6 | CAL7 | CAL8
| MEDIA | [11 empty] | MEDIA
| DS | [11 empty] | DS
| LIMITI di ACCETTABILITÀ |  | INACCURATEZZA LLOQ |  | ±20%
|  |  | INACCURATEZZA CAL |  | ±15%
Foglio di calcolo_Intervallo di misura e linearità - Versione 1.0_2026
[ICH guideline M10 on bioanalytical method validation and study sample analysis , EMA/CHMP/ICH/172948/2019]
Il coefficiente di determinazione R2 idealmente dovrebbe essere >0.995
CAL:Calibratore; DS:Deviazione standard; LLOQ:Limite inferiore di quantificazione
Note:

## 2.LOD LLOQ
Foglio di calcolo per la validazione e verifica di un metodo analitico quantitativo
mediante HPLC-MS in medicina di laboratorio
Limite di rilevabilità e limite inferiore di quantificazione
OPERATORE
MATERIALE
| DATA | [BIANCO]
n°=
LOD
LLOQ
Unità di misura:
MEDIA
DS
Foglio di calcolo_LOD LLOQ - Versione 1.0_2026
[B. Magnusson and U. Örnemark (eds.) Eurachem Guide: The Fitness for Purpose of Analytical Methods – A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics, (2nd ed. 2014). ISBN 978-91-87461-59-0].
DS:Deviazione standard; LLOQ:Limite inferiore di quantificazione; LOD:Limite di rilevabilità
Note:

## 3.Seletiv. Cross-talk Specif.
Foglio di calcolo per la validazione e verifica di un metodo analitico quantitativo
mediante HPLC-MS in medicina di laboratorio
Selettività, Cross-talk e Specificità
OPERATORE
MATERIALE
|  |  | SELETTIVITÀ |  |  | CROSS-TALK |  | SPECIFICITÀ
| LLOQ |  |  | MATRICE BIANCA |  | MATRICE + IS |  | DATA | AREA ANALITA | AREA IS
| AREA ANALITA | AREA IS | DATA | AREA RT ANALITA | AREA RT IS | DATA | AREA RT ANALITA
MEDIA
DS
MEDIA
DS |  |  | MEDIA |  |  | MATRICE + ANALITA
| 20% AREA | 5% AREA | DS |  |  | DATA | AREA RT IS
MATRICE IPERLIPEMICA
|  |  | MEDIA |  |  | MEDIA
|  |  | DS |  |  | DS
MATRICE EMOLIZZATA
MEDIA
DS
MEDIA
DS
MATRICE ITTERICA
MEDIA
DS
| LIMITI di ACCETTABILITÀ | RISPOSTA RT ANALITA |  | Area <20% Area Analita del LLOQ
|  | RISPOSTA RT IS |  | Area <5% Area IS del LLOQ
Foglio di calcolo_Selettività Cross-talk e Specificità- Versione 1.0_2026
[ICH guideline M10 on bioanalytical method validation and study sample analysis , EMA/CHMP/ICH/172948/2019]
DS:Deviazione standard; IS:Standard interno, LLOQ:Limite inferiore di quantificazione; RT:Tempo di ritenzione
Note:

## 4.Effetto matrice
Foglio di calcolo per la validazione e verifica di un metodo analitico quantitativo
mediante HPLC-MS in medicina di laboratorio
Effetto matrice
OPERATORE
MATERIALE
| DATA |  |  | MATRICE |  |  |  |  | DATA |  |  | MATRICE
| [LIVELLO 1] |  |  | AREA ANALITA | AREA IS | Δ EM% | nEM% | Δ nEM% | [LIVELLO 2] |  |  | AREA ANALITA | AREA IS | Δ EM% | nEM% | Δ nEM%
|  |  | Matrice 1 | [7 empty] | Matrice 1
| SOLVENTE | [7 empty] | SOLVENTE
| AREA ANALITA | AREA IS | [6 empty] | AREA ANALITA | AREA IS
|  |  | Matrice 2 | [7 empty] | Matrice 2
|  |  | Matrice 3 | [7 empty] | Matrice 3
|  |  | Matrice 4 | [7 empty] | Matrice 4
|  |  | Matrice 5 | [7 empty] | Matrice 5
|  |  | Matrice 6 | [7 empty] | Matrice 6
[5 empty] | MEDIA | [7 empty] | MEDIA
[5 empty] | CV | [7 empty] | CV
|  |  | Matrice " alterata" 1 | [7 empty] | Matrice " alterata" 1
|  |  | Matrice " alterata" 2 | [7 empty] | Matrice " alterata" 2
[5 empty] | MEDIA* | [7 empty] | MEDIA*
[5 empty] | CV* | [7 empty] | CV*
COMPARAZIONE COEFFICIENTI ANGOLARI **
| DATA |  |  | MATRICE
| [LIVELLO 3] |  |  | AREA ANALITA | AREA IS | Δ EM% | nEM% | Δ nEM% |  |  | DATA
|  |  | Matrice 1 | [7 empty] | PENDENZA RETTA in SOLVENTE
SOLVENTE
| AREA ANALITA | AREA IS | [11 empty] | DEVIAZIONE %
Matrice 2
PENDENZA RETTA in MATRICE
Matrice 3
Matrice 4
MEDIA
CV
Matrice 5
PENDENZA RETTA in MATRICE "ALTERATA"
Matrice 6
MEDIA
CV
MEDIA*
|  |  | Matrice " alterata" 1 | [8 empty] | CV*
Matrice " alterata" 2
MEDIA*
CV*
|  |  | LIMITI di ACCETTABILITÀ |  | Δ nEM% | ±15%
[5 empty] | CV | <10%
[5 empty] | CV* | <15%
Foglio di calcolo_Effetto matrice- Versione 1.0_2026
[ICH guideline M10 on bioanalytical method validation and study sample analysis , EMA/CHMP/ICH/172948/2019]
[Nicolo A, Cantu M, D’Avolio A. Matrix effect management in liquid chromatography mass spectrometry: the internal standard normalized matrix effect. Bioanalysis 2017;9:1093-105]
[Matuszewski BK. Standard line slopes as a measure of a relative matrix effect in quantitative HPLC-MS bioanalysis. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2006 Jan 18;830(2)]
CV: coefficiente di variazione; EM: effetto matrice; nEM: effetto matrice normalizzato; IS: standard interno;
* calcolato considerando anche l'effetto delle matrici alterate ; **idealmente la deviazione media tra i coefficienti angolari ottenuti per le curve in matrice ed in solvente (stima del nEM% medio) dovrebbe rientrare nel ±15%, ed il CV% dovrebbe essere contenuto entro il 10% e comunque sempre inferiore al 15% nel caso di matrici alterate.
Note:

## 5.Precisione e esattezza
Foglio di calcolo per la validazione e verifica di un metodo analitico quantitativo
mediante HPLC-MS in medicina di laboratorio
Precisione ed esattezza
OPERATORE | [5 empty] | Unità di misura:
MATERIALE
| [LIVELLO 1] LLOQ | [6 empty] | [LIVELLO 2] 3xLLOQ
| PROTOCOLLO 5x5 |  |  |  |  | PROTOCOLLO 2x20 |  | PROTOCOLLO 5x5 |  | PROTOCOLLO 2x20
| DATA |  |  |  |  | DATA | REPLICATI | DATA |  | DATA | REPLICATI
| REPLICATI | [6 empty] | REPLICATI
| MEDIA within-run | [6 empty] | MEDIA within-run
| MEDIA Total | [6 empty] | MEDIA Total
| Σ (repl-media)2 | [6 empty] | Σ (repl-media)2
| Var within-run | [6 empty] | Var within-run
| Var between-run (Sb2) | [6 empty] | Var between-run (Sb2)
| DS within-run (Sr) | [6 empty] | DS within-run (Sr)
| CVwithin-run | [6 empty] | CVwithin-run
| DS Total (Sl) | [6 empty] | DS Total (Sl)
| CVTotal | [6 empty] | CVTotal
| BIAS % | [6 empty] | BIAS %
[6 empty] | MEDIA |  |  |  | MEDIA
[6 empty] | DS |  |  |  | DS
[6 empty] | CV |  |  |  | CV
[6 empty] | BIAS % |  |  |  | BIAS %
| [LIVELLO 3] LLOQ-ULOQ | 200 | [5 empty] | [LIVELLO 4] 80% ULOQ | 80
| PROTOCOLLO 5x5 |  |  |  |  | PROTOCOLLO 2x20 |  | PROTOCOLLO 5x5 |  | PROTOCOLLO 2x20
| DATA |  |  |  |  | DATA | REPLICATI | DATA |  | DATA | REPLICATI
| REPLICATI | [6 empty] | REPLICATI
| MEDIA within-run | [6 empty] | MEDIA within-run
| MEDIA Total | [6 empty] | MEDIA Total
| Σ (repl-media)2 | [6 empty] | Σ (repl-media)2
| Var within-run | [6 empty] | Var within-run
| Var between-run (Sb2) | [6 empty] | Var between-run (Sb2)
| DS within-run (Sr) | [6 empty] | DS within-run (Sr)
| CVwithin-run | [6 empty] | CVwithin-run
| DS Total (Sl) | [6 empty] | DS Total (Sl)
| CVTotal | [6 empty] | CVTotal
| BIAS % | [6 empty] | BIAS %
[6 empty] | MEDIA |  |  |  | MEDIA
[6 empty] | DS |  |  |  | DS
[6 empty] | CV |  |  |  | CV
[6 empty] | BIAS % |  |  |  | BIAS %
[LIVELLO 5] ULOQ
| PROTOCOLLO 5x5 |  |  |  |  | PROTOCOLLO 2x20
| DATA |  |  |  |  | DATA | REPLICATI
REPLICATI
MEDIA within-run
MEDIA Total
Σ (repl-media)2
Var within-run
Var between-run (Sb2)
DS within-run (Sr)
CVwithin-run
DS Total (Sl)
CVTotal
BIAS %
MEDIA
DS
CV
BIAS %
| LIMITI di ACCETTABILITÀ |  | PRECISIONE | CV Livello 1 (LLOQ) | ±20%
|  |  |  | CV Livello 2 ,3, 4 e 5 | ±15%
|  |  | ESATTEZZA | Bias% Livello 1 (LLOQ) | ±20%
|  |  |  | Bias % Livello 2 ,3, 4 e 5 | ±15%
Foglio di calcolo_Precisione Esattezza - Versione 1.0_2026
[EP15-A2 user verification of performance for precision and trueness, CSLI 2006]
[EP15_A3 user verification of precision and estimation ob bias. CLASI 2014]
[ICH guideline M10 on bioanalytical method validation and study sample analysis , EMA/CHMP/ICH/172948/2019].
CV:Coefficiente di variazione; DS:Deviazione standard; LLOQ:Limite inferiore di quantificazione; Rep:replicato; Var:varianza
Note:

## 6.Recupero
Foglio di calcolo per la validazione e verifica di un metodo analitico quantitativo
mediante HPLC-MS in medicina di laboratorio
Recupero assoluto e estrazione
OPERATORE
MATERIALE
RECUPERO ASSOLUTO
|  | DATA |  |  |  | DATA
|  | [LIVELLO 1] |  |  |  | [LIVELLO 2]
|  | ANALITA |  |  |  | ANALITA
|  | AREA SPIKE | AREA STANDARD PURO | RECUPERO ASSOLUTO % |  | AREA SPIKE | AREA STANDARD PURO | RECUPERO ASSOLUTO %
Matrice 1
Matrice 2
Matrice 3
Matrice 4
Matrice 5
Matrice 6
|  |  | MEDIA |  |  |  | MEDIA
|  |  | DS |  |  |  | DS
RECUPERO ESTRAZIONE
|  | DATA | [6 empty] | DATA
|  | [LIVELLO 1] | [6 empty] | [LIVELLO 2]
|  | ANALITA |  |  | STANDARD INTERNO |  |  |  | ANALITA |  |  | STANDARD INTERNO
|  | SPIKE pre-ESTRAZIONE | SPIKE post-ESTRAZIONE | RECUPERO ESTRAZIONE % | SPIKE pre-ESTRAZIONE | SPIKE post-ESTRAZIONE | RECUPERO ESTRAZIONE % |  | SPIKE pre-ESTRAZIONE | SPIKE post-ESTRAZIONE | RECUPERO ESTRAZIONE % | SPIKE pre-ESTRAZIONE | SPIKE post-ESTRAZIONE | RECUPERO ESTRAZIONE %
Matrice 1
Matrice 2
Matrice 3
Matrice 4
Matrice 5
Matrice 6
|  |  | MEDIA |  |  | MEDIA |  |  |  | MEDIA |  |  | MEDIA
|  |  | DS |  |  | DS |  |  |  | DS |  |  | DS
|  |  | RSE |  |  | RSE |  |  |  | RSE |  |  | RSE
Foglio di calcolo_Recupero assoluto, relativo ed estrazione - Versione 1.0_2026
[ICH guideline M10 on bioanalytical method validation and study sample analysis , EMA/CHMP/ICH/172948/2019]
DS:Deviazione standard; RES:Errore standard relativo
Secondo la linea guida ICH il recupero deve essere coerente e riproducibile, senza che venga specificato un range numerico fisso di accettazione. Idealmente il recupero assoluto dovrebbe essere compreso fra 90-110%, mentre il recupero dell’estrazione di un analita e del suo standard interno tra il 60-140%, possibilmente con un errore standard relativo inferiore al 10%.
Note:

## 7.Carry-over
Foglio di calcolo per la validazione e verifica di un metodo analitico quantitativo
mediante HPLC-MS in medicina di laboratorio
Carry-over
OPERATORE
MATERIALE
|  | LLOQ |  |  | MATRICE BIANCA
|  | AREA ANALITA | AREA IS | DATA | AREA RT ANALITA | AREA RT IS
| MEDIA |  |  | MEDIA
| DS |  |  | DS
|  | 20% AREA | 5% AREA
|  | LIMITI di ACCETTABILITÀ | CARRY-OVER ANALITA | Area <20% dell'area nel LLOQ
|  |  | CARRY-OVER IS | Area<5% area IS del LLOQ
Foglio di calcolo_Carry-over - Versione 1.0_2026
[ICH guideline M10 on bioanalytical method validation and study sample analysis , EMA/CHMP/ICH/172948/2019]
IS_Standard interno; RT_Tempo di ritenzione
Note:

## 8.Integrità diluizione
Foglio di calcolo per la validazione e verifica di un metodo analitico quantitativo
mediante HPLC-MS in medicina di laboratorio
Integrità della diluzione
OPERATORE
MATERIALE
| DATA |  | Unità di misura:
[ NON DILUITO]
| FATTORE DILUZIONE | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
|  | RISULTATO REPLICATI | CORRETTO FATT. DILUIZ. | BIAS % | RISULTATO REPLICATI | CORRETTO FATT. DILUIZ. | BIAS % | RISULTATO REPLICATI | CORRETTO FATT. DILUIZ. | BIAS %
|  | MEDIA |  |  | MEDIA |  |  | MEDIA
|  | DS |  |  | DS |  |  | DS
| LIMITI di ACCETTABILITÀ |  | BIAS % | ±15%
Foglio di calcolo_Integrità della diluzione - Versione 1.0_2026
[ICH guideline M10 on bioanalytical method validation and study sample analysis , EMA/CHMP/ICH/172948/2019]
DS:Deviazione standard
Note:

## 9.Stabilità reagenti
Foglio di calcolo per la validazione e verifica di un metodo analitico quantitativo
mediante HPLC-MS in medicina di laboratorio
Stabilità reagenti e soluzioni
OPERATORE
REAGENTE/SOLUZIONE |  |  |  |  | CONCENTRAZIONE
CONSERVAZIONE
PREPARATA AL MOMENTO
| TEMPO | T0 |  |  | T°
| DATA |  |  |  | TEMPO
| [LOW QC] |  |  |  | DATA | xx |  | xx |  | xx |  | xx
[7 empty] | BIAS % |  | BIAS % |  | BIAS % |  | BIAS %
[LOW QC]
MEDIA
[HIGH QC]
MEDIA
[HIGH QC]
MEDIA
| Unità di misura: |  |  |  | MEDIA
CICLI CONGELAMENTO/SCONGELAMENTO [indicare temperatura di conservazione campione]
|  | 1° |  | 2° |  | 3°
DATA
|  |  | BIAS % |  | BIAS % |  | BIAS % |  | BIAS % |  | BIAS % |  | BIAS %
[LOW QC]
MEDIA
[HIGH QC]
MEDIA
| LIMITI di ACCETTABILITÀ |  | BIAS % | ±15%
Foglio di calcolo_Stabilità reagenti e soluzioni - Versione 1.0_2026
[ICH guideline M10 on bioanalytical method validation and study sample analysis , EMA/CHMP/ICH/172948/2019]
QC_Controllo di qualità; T°_temperatura; T0_tempo zero
Note:

## 10.Stabilità campioni
Foglio di calcolo per la validazione e verifica di un metodo analitico quantitativo
mediante HPLC-MS in medicina di laboratorio
Stabilità campioni
OPERATORE
PROVETTA
CONSERVAZIONE MATRICE
CAMPIONE PRIMARIO
| TEMPO | T0 |  |  | T° | 4-8°C |  |  |  | <20°C
| DATA |  |  |  | LUCE | Buio/Luce non diretta/diretta |  |  |  | Buio/Luce non diretta/diretta
| [LOW] |  |  |  | TEMPO
DATA
[7 empty] | BIAS % |  | BIAS % |  | BIAS % | BIAS %
| MEDIA |  |  |  | [LOW]
[HIGH]
MEDIA
| MEDIA |  |  |  | [HIGH]
Unità di misura:
MEDIA
CONSERVAZIONE PRELIEVO
| T° |  |  |  | CICLI CONGELAMENTO/SCONGELAMENTO MATRICE [indicare temperatura]
LUCE
| TEMPO |  |  |  |  | 1° |  | 2° |  | 3°
| DATA |  |  |  | DATA
|  |  | BIAS % |  |  |  | BIAS % |  | BIAS % |  | BIAS %
| [LOW] |  |  |  | [LOW]
| MEDIA |  |  |  | MEDIA
| [HIGH] |  |  |  | [HIGH]
| MEDIA |  |  |  | MEDIA
CONSERVAZIONE DOPO PROCESSAMENTO
T°
LUCE
TEMPO
DATA
BIAS %
[LOW]
MEDIA
[HIGH]
MEDIA
| LIMITI di ACCETTABILITÀ |  | BIAS % | ±15%
Foglio di calcolo_Stabilità campioni - Versione 1.0_2026
[ICH guideline M10 on bioanalytical method validation and study sample analysis , EMA/CHMP/ICH/172948/2019]
T°_temperatura; T0_tempo zero
Note:

## 11.Incertezza di misura
Foglio di calcolo per la validazione e verifica di un metodo analitico quantitativo
mediante HPLC-MS in medicina di laboratorio
Incertezza di misura
PERIODO
MATERIALE
|  |  | LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | LIVELLO 3
| MATERIALE DI RIFERIMENTO | CONCENTRAZIONE |  |  |  | Unità di misura:
INCERTEZZA ESPANSA (URef)
INCERTEZZA (u cRef)
| LABORATORIO | MEDIA
IMPRECISIONE (uRw)
BIAS
INCERTEZZA BIAS (ubias)
INCERTEZZA COMPOSTA (uc)
INCERTEZZA ESPANSA (U)
INCERTEZZA ESPANSA RELATIVA (U%)
Foglio di calcolo_Incertezza di misura - Versione 1.0_2026
[Ceriotti Deriving proper measurement uncertainty from Internal Quality Control data: An impossible mission? Clinical Biochemistry 57 (2018) 37–40]
Note:

## 12.Report di validazione
Logo | Struttura
Istituto/Dipartimento
Responsabile del Laboratorio:
REPORT DI VALIDAZIONE METODO
ANALITA
MATRICE
UNITÀ DI MISURA
PRINCIPIO METODO
STRUMENTO
Tipologia procedura analitica:
£ metodi CE-IVD ma utilizzati al di fuori dell’uso previsto
£ metodi CE-IVD ma modificati rispetto alla procedura validata dal produttore
£ metodi sviluppati interamente (home-made)
£ metodi rilasciati solo per uso di ricerca (Research Use Only, RUO)
PARAMETRO | RISULTATO |  |  |  | COMMENTI
Intervallo di misura | Range
Equazione
R2
Inaccuratezza calibratori (Bias%) | LLOQ |  | %
| Cal 1 |  | %
| Cal 2 |  | %
| Cal 3 |  | %
| Cal 4 |  | %
| Cal 5 |  | %
| Cal 6 |  | %
| Cal 7 |  | %
| Cal 8 |  | %
LOD
LLOQ
Selettività | Assenza/presenza di interferenza nei campioni iperlipemici, emolizzati e itterici
Cross-talk | Presente/assente
Specificità | Assenza/presenza di intereferenza i campioni ….
Effetto matrice normalizzato | Livello 1 |  | %
| Livello 2 |  | %
| Livello 3 |  | %
| Curva |  | %
Precisione (CV) | Protocollo | 5x5 | 2x20
| Livello 1 |  |  | %
| Livello 2 |  |  | %
| Livello 3 |  |  | %
| Livello 4 |  |  | %
| Livello 5 |  |  | %
Esattezza (Bias%) | Livello 1 |  |  | %
| Livello 2 |  |  | %
| Livello 3 |  |  | %
| Livello 4 |  |  | %
| Livello 5 |  |  | %
Recupero | Assoluto | Liv 1 Analita |  | %
|  | Liv 2 Analita |  | %
| Estrazione | Liv 1 Analita |  | %
|  | Liv 1 IS |  | %
|  | Liv 2 Analita |  | %
|  | Liv 2 IS |  | %
Carry-over | Analita | Presente/Assente
| IS | Presente/Assente
Integrità diluzione | Non conforme/ Conforme per diluzioni pari a …
Stabilità reagenti | La soluzione XXX è stabile per XXX giorni se conservato a XXX °C
Stabilità campioni | Prelievo | Stabile per XXX giorni se consevato a XXX °C
| Matrice | Stabile per XXX giorni se consevato a XXX °C
| Congelamento | Stabile per XXX cicili di congelamento/scongelamento a XXX°C
| Processato | Stabile per XXX giorni se consevato a XXX °C
Incertezza di misura espansa (U%) | Livello 1 |  | %
| Livello 2 |  | %
| Livello 3 |  | %
Approvazione validazione metodo
Data | Funzione/ Nome e Cognome |  |  |  |  | Firma
Responsabile procedura di validazione Dott./Dott.ssa
Direttore del laboratorio Dott./Dott.ssa
Report validazione metodo- Versione 1.0_2026
Note: